Kętrzyn, dnia 30.11.2023 r.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ

STRAŻY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

# dot. zakupu Defibrylatora iPAD SP1 automat

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto

Kierownik Służby Zdrowia 
            W-MOSG z siedzibą w Kętrzynie

mjr SG Marek MAKAREWICZ

……………………………………….

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

tel. (89) 750 30  37

fax (89) 750 37 26

monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Wykonano: Egzemplarz pojedynczy  - a/a

Wykonał M. Nestorowicz

Tel (89) 750 30 37

Dnia 30.11.2023  r.

I.	Ofertę należy złożyć na adres e-mail  lub faksem (skan) do dnia  05.12.2023 r.

nr faksu W- MOSG (89) 750 37 26

e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia

II.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 dni roboczych od momentu złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego

III.	Do kontaktu  upoważnieni są:

Pani Monika Nestorowicz – tel. 89 750 30 37

IV.	Opis przedmiotu zamówienia.

#### Przedmiotem zamówienia jest Defibrylator iPAD (SP1-auto) W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:

- Zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD

- Zestaw zawiera elektrody dla dorosłych (czas przechowywania: do 30 miesięcy)

- Zestaw zawiera baterię litową (czas przechowywania: do 5 lat)

- Zestaw zawiera torbę transportową

- Urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G

- Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków

- 5-letnia gwarancja

- Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod

#### Defibrylacja

- Energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50 ΩDzieci – 50 J przy 50 Ω (standardowe zastosowanie)

- Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6s.

- Kształt fali: e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo)

#### EKG

- Odprowadzenie EKG: II

- Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz

- Zakres impendancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impendancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres)

- Rytmy wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór

- Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80

#### Wskazówki operacyjne

- Urządzenia kontrolne: Przycisk włączania/wyłączania, przycisk ‘i-Button’, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych

- Status LCD: Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod

- Głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne.

#### Test auto-diagnostyczny

- Automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne

- Manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)

#### Jednorazowa bateria

- Rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, jednorazowego użytku: Longlife

- Wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej

- Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją.

#### Elektrody

- Elektrody dla dorosłych

- Obszar elektrod: 120 cm2

- Całkowita długość kabla: 120 cm

- Okres przydatności: do 30 miesięcy od daty produkcji

#### Elektrody dla dzieci (opcja za dopłatą)

- Obszar elektrod: 46,43 cm2

- Całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz torby: 80 cm, na zewnątrz: 40 cm)

- Okres przydatności: do 24 miesięcy od daty produkcji

- Do nabycia opcjonalnie

#### Przechowywanie i transfer danych

- Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda

- Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD (nie ma w zestawie, można ją dokupić)

- IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem

#### Standardy

- Uszczelnianie: Spełnia normę DIN EN 60529:IP55

- ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001

- Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (emisja promieniowania): Spełnia normę EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B

- Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność): Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3(10V/m 80MHz do 2500MHz)

- Drgania: W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, losowoW trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości (‘swept sine’) (helikopter)

- Wysokość: 0 do 15 000 stóp (w trybie pracy i trybie przechowywania)

- Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię

- Warunki środowiskowe: Tryb pracy: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)W trybie standby: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)Podczas transportu: -20⁰C ~ 60⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji), tylko urządzenie

- Wymiary: 260mm x 256mm x 69,5mm (szer. x dł. x wys.)

- Waga: 2,4 kg wraz z baterią i elektrodami

V. Warunki zamówienia

- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).

- Termin realizacji zamówienia –  do 5 dni roboczych od momentu złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt (dostawa na koszt Wykonawcy) i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.

- W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak zostanie zapisane w zamówieniu, z dopiskiem: SŁUŻBA ZDROWIA).

- Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT       i w zamówieniu.

- Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.

- W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną bądź faxem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny  (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert)

- Termin zobowiązania ofertą 30 dni

VI.	Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

VII.	Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

VIII. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Sposób oceny – minimalizacja.

IX.   RODO

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

..........................., dnia …….....2023 r.

.......................................................

(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu

do Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Zestaw nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | jm | ilość | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Defibrylator iPAD (SP1-auto) | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

.....................................................

( podpis)